Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących rzeczy:

- Wirówka kompaktowa do diagnostyki medycznej

- Możliwość odwirowywania probówek o pojemności od 0.5 ml do 15 ml, w tym zarówno typowych probówek okrągłodennych, jak i probówko-strzykawek do krwi, probówek do moczu lub probówek z dnem stożkowym typu Falcon.

- wyposażona  w 8-miejscowy rotor kątowy, pozwalający na bezpieczne umieszczenie probówek o pojemności od 0,5 do 15 ml ( przy zastosowaniu odpowiednich wkładek redukcyjnych).

- Główne parametry wirówki:

- Czas pracy: 1 do 99 minut, tryb pracy ciągłej, tryb krótki (przycisk impulsowy)

- Wymiary: 21-23 cm x 25-27 cm x 34-36 cm

- Waga: do 8 kg

- Pojemność: max 8 x 15 ml

- Pojemność: min 0,5 ml przy zastosowaniu odpowiednich wkładek

- Rotor kątowy 8-miejsowy w wyposażeniu

- Regulowane obroty od 200 do 8000 RPM (Regulacja prędkości: co 100 min-1)

- Minimalna prędkość obrotowa: 500 min-1.

- Max RCF 3 461 x g

- Dwie krzywe hamowania

- Zasilanie 200-240 V/ 50-60 Hz

- Bezszczotkowy silnik

- EN/IEC 61326, klasa B – certyfikat CE

- Chłodzona powietrzem

- Zabezpieczenia: blokada pokrywy, zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadaniem pokrywy, ochrona silnika przed przegrzaniem, wyłączenie wirówki 
w przypadku złego zrównoważenia rotora

- Gwarancja 24 miesiące

Ilość:  1 sztuka

- Wkładki redukcyjne kompatybilne z wirówką kompaktową do diagnostyki medycznej z pkt 1

- Wkładki redukcyjne umożliwiające wirowanie materiału w probówkach o Φ 13 mm 
i długości 65 mm, kompatybilne z wirówką opisaną w pkt 1 OPZ

- Max RCF: 4,794

- Promień w mm:  66-68

- Przyspieszenie w sekundach:  11-13

- Hamowanie w sekundach: 16-18

Ilość:  8 sztuk