Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Dostawa systemu do Real Time PCR – model Quant Studio 7 PRO  lub równoważny, w zestawie z laptopem, dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Opis zamówienia/kryteria równoważności:

- Termocykler z blokiem 96 dołkowym typu fast do pracy z płytkami o objętości 0,1 ml

- Wyposażony w dodatkowy, wymienny blok 384 dołkowy do pracy z płytkami o objętości 0,02 ml

- Blok 96-dołkowy złożony z 6 niezależnych bloków/stref grzejnych

- Źródło wzbudzania fluorescencji – biała dioda led

- Zbieranie danych: technologia CMOS

- Akwizycja danych: jednoczesne obrazowanie fluorescencji z całej płytki

- Czułość detekcji: od 1 kopii

- Rozdzielczość czułości : odróżnia 1,5-krotną różnicę w stężeniu pomiędzy próbami

- Zakres dynamiczny: 10 logarytmowy

- 6 niezależnych kanałów emisyjnych /wzbudzających pracujących w zakresie 450–680 nm/500–730 nm

- Obecność filtrów umożliwiających detekcję minimum następujących barwników: FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy®3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy®5, LIZ™, Cy®5.5

- Możliwość jednoczesnego zbierania fluorescencji z Sybr Green oraz sond z próbek 
na jednej płytce.

- Średnia szybkość grzania bloku 96 0.1 ml: 9 st.C/sek

- Zakres temperatury w bloku 96: 4-99,9ºC.

- Posiadający program kalkulujący automatycznie, w trakcie każdego cyklu PCR, 
udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej.

- Możliwość zastosowania barwnika ROX™

- Wyposażony w port umożliwiający import lub export danych z aparatu 
do komputera lub na nośniki danych Flash

- Możliwość rozbudowy aparatu w przyszłości o blok 96 dołkowy do pracy z płytkami i probówkami o objętości 0,2 ml, pracujący w wersji standardowej

- Możliwość rozbudowy aparatu w przyszłości o blok 384 dołkowy do przeprowadzania reakcji w plastikowych kartach z fabrycznie naniesionymi zliofilizowanymi primerami oraz sondą. Pojedyncza karta musi składać się z min. 8 portów do badania ekspresji genów w max. 8 próbkach. Objętość naczynia reakcyjnego w karcie max. 2 μl.

- Umożliwiający logowanie się do spersonalizowanych ustawień poprzez bezdotykowe logowanie – uwierzytelnianie twarzy.

- Możliwość sterowania aparatem za pomocą panelu dotykowego. Pamięć min. 10 GB z możliwością zapamiętania min. 400 eksperymentów. Możliwość zapisywania danych w chmurze oferenta aparatu. Możliwość przesyłania danych do chmury przez Wi-Fi oraz LAN. Kompatybilność z rozwiązaniami MAC oraz PC.

- Minimalnie wymagane funkcje:

  - a) zbieranie i przechowywanie danych, automatyczne wykreślanie krzywej dysocjacyjnej, automatyczne wykreślanie krzywej standardowej, oznaczanie ilościowe kwasów nukleinowych, oznaczanie jakościowe (+/-),  analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (dyskryminacja alleli),  zastosowanie kontroli wewnętrznej (IPC).

  - b) możliwość korzystania z dostępnych darmowych programów do analizy ekspresji

  - c) możliwość korzystania z programów do analizy ekspresji genów w chmurze producenta aparatu z możliwością przechowywania danych

  - d) funkcja w oprogramowaniu umożliwiająca szybkie zliczenie objętości potrzebnych odczynników do złożenia reakcji na bloku, sygnalizowanie flagami próbek z błędami w oznaczeniu poziomu zebranej fluorescencji

  - e) możliwość dostępu do danych w chmurze z komputerów PC oraz Mac

- Program ma umożliwiać automatyczne obliczanie relatywnej ekspresji genów metodą ∆∆Ct z przeprowadzonych eksperymentów dla nieograniczonej liczby próbek w tym samym czasie

- Urządzenie w zestawie z komputerem typu laptop ma pozwalać na opracowanie danych uzyskanych bezpośrednio z aparatu, o parametrach:

- Ekran min 15,6”, 1920x1080,

- Procesor min. 10 generacji i5-10400H

- Pamięć min 16GB, DDR4 2933MHz

- Dysk SSD m.2 min 256 GB

- System operacyjny min. Windows 10

- Zewnętrzny odtwarzacz  USB DVD+/-RW

Dodatkowe wymagania:

- Czas telefonicznej reakcji serwisu na zgłoszenie usterki – maksymalnie 72 godziny. Czas na naprawę usterki – max. 21 dni

- Gwarancja 24 miesiące, licząc od daty instalacji

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Serwis kalibracyjny wykonany przed upływem 2 lat od instalacji.  Możliwość zdalnego monitorowania stanu aparatu

- Certyfikat CE

- Szkolenie instruktarzowe  min. 1-dniowe  - w siedzibie Zamawiającego dla 4 osób do 14 dni od instalacji urządzenia