Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa urządzenia i akcesoriów do terapii gazowej i oddechowej

Opis:

Część 1.

Spirometr – ilość 15 szt.

  - Mierzone parametry: FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575,

  - Możliwość wpisania danych pacjenta (wiek, wzrost, płeć),

  - Krzywa trendu dla wybranego parametru,

  - Czujnik pomiarowy – turbinka,

  - Dane techniczne

    - Zakres objętości: 0~10 l,
Zakres natężenie przepływu: 0 l/s~16 l/s,
Dokładność pomiaru objętości: ±3 % albo 0.05 l (wyższa wartość),
Dokładność pomiaru natężenia przepływu: ±5 % albo 0.2 l/s (wyższa wartość),
Maksymalna impedancja przepływu z natężeniem: 14 l/s: 6 Pa/l/s,

    - Waga: 150g (z bateriami).

Część 2

Ustniki do spirometru – ilość 2000 szt.

  - Ustniki pasujące do spirometru

  - Jednorazowe, papierowe

  - okrągłe