Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa urządzenia do wykonywania pomiarów spirometrycznych, wykorzystującego technikę ultradźwiękową, wraz z oprogramowaniem

Specyfikacja techniczna urządzenia:

- Wykonywane pomiary:

- spirometria spokojna, natężona, MVV

- badania PRE-POST

- możliwość rozbudowy systemu m.in. system do badań prowokacyjnych, pomiar oporów dróg oddechowych

- Parametry systemu pomiarowego

- system pomiarowy ultradźwiękowy

- zakres pomiaru przepływu min. 18 l/s

- dokładność pomiaru przepływu  +/-  1%

- rozdzielczość pomiaru przepływu 1 ml/s

- zakres pomiaru objętości min. 18 l

- dokładność pomiaru objętości  +/-  5 ml

- rozdzielczość pomiaru objętości 1 ml

- opór głowicy pomiarowej max. 0,002 kPa/L/s

- pomiar temperatury on-line podczas badania

- Głowica spirometryczna

- wielokrotnego użytku wypełniona oplotem stalowym wewnątrz

- możliwość zastosowania głowic jednorazowych lub filtrów spirometrycznych

- Wbudowany moduł odczytu warunków otoczenia

- Urządzenie wyposażone w diodę LED sygnalizująca gotowość do pracy

- Parametry fizyczne urządzenia

- wymiary (SxWxG) max. 200 x 100 x 100 mm

- waga max. 1 kg

- zasilanie 5V (port USB), możliwość zastosowania dodatkowego zasilacza  5V DC

- pobór mocy max. 500 mA

- Oprogramowanie

- zostanie zainstalowane na komputerze, wskazanym przez zamawiającego.

- łącze z komputerem poprzez port USB

- umożliwiające wydruk raportu na drukarce komputerowej, format A4

- zgodne z najnowszymi wytycznymi ERS/ATS, wyposażone w najbardziej aktualne moduły wartości należnych dla dzieci i dorosłych

- umożliwiające edycję i tworzenie własnych raportów użytkownika

- możliwość eksportu danych do formatu arkusza kalkulacyjnego lub/i PDF

- możliwość podłączenia w przyszłości do HIS zgodnie z protokołem DICOM, HL7 lub GDT

- umożliwiające tworzenie bazy pacjentów i badań typu SQL

- szkolenie z obsługi systemu wliczone w cenę dostawy

- Gwarancja 24 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- 500 szt. jednorazowych filtrów spirometrycznych dostosowanych do urządzenia