Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Sygnatura dokumentu dla projektu: Nr II/2.1-2.8  Nutritech The IQ & Water

Dostawa Maski do badań ergospirometrycznych. Ilość łącznie 2 sztuki

Opis przedmiotu zamówienia:

- kompatybilne z systemem ergospirometrycznym Cortex MetaLyzer® 3B (R2) (R3)

- Materiał: Silikon medyczny

- Rozmiar: M/L z wymiennymi plastikowymi zaczepami do czepka mocującego

- Opór oddechowy: <0.5 cm H₂O przy przepływie powietrza 100 L/min

    Przepuszczalność CO2: <0.02% przy standardowym użyciu

    Waga: do 120 g

    Certyfikacja: ISO 10993, CE

Dostawa Czepek do mocowania maski do badań ergospirometrycznych. Ilość łącznie 2 sztuki

Opis przedmiotu zamówienia:

- kompatybilne z systemem ergospirometrycznym Cortex MetaLyzer® 3B (R2) (R3)

    Materiał: Neopren lub nylon z regulacją na rzepy

    Rozmiar: Uniwersalny (z możliwością regulacji dla obwodu głowy 54-62 cm)

    Waga: do 50 g

    Odporność chemiczna: Odporne na środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu

    Żywotność: Do min. 100 cykli prania i dezynfekcj

Dostawa Adapter do maski ergospirometrycznego. Ilość łącznie 2 sztuki.

Opis przedmiotu zamówienia:

- kompatybilne z systemem ergospirometrycznym Cortex MetaLyzer® 3B (R2) (R3)

    Materiał: Tworzywo sztuczne (polipropylen)

    Średnica wewnętrzna: do 30 mm

    Waga: do 20 g

    Opór przepływu: <0.2 cm H₂O przy przepływie powietrza 100 L/min

    Certyfikacja: CE

Dostawa Pasek do czujnika tętna . Ilość łącznie 2 sztuki

Opis przedmiotu zamówienia:

   bezprzewodowy pas na klatkę piersiową

- Kompatybilność: Czujniki Polar H7/ H10

    Materiał: Elastyczna tkanina (poliester/nylon)

    Rozmiar: M/L (regulacja dla obwodu klatki piersiowej 70-110 cm)

    Odporność na wodę: Wodoodporne (do 1 m głębokości)

    Waga: do 45 g

Dostawa Butla z gazem kalibracyjnym. Ilość łącznie 3 sztuki

Opis przedmiotu zamówienia:

- kompatybilne z systemem ergospirometrycznym Cortex MetaLyzer® 3B (R2) (R3) -  przeznaczona do kalibracji systemów ergospirometrycznych Cortex MetaLyzer® 3B (R3)

- Objętość butli: 1l

- Objętość gazu w butli: 12 litrów +/-10%

- Skład gazu: Mieszanka 15% O₂, 5% CO₂, reszta azot

- Ciśnienie robocze: 12bar

- Waga: < 200g

- Żywotność gazu: 12 miesięcy od daty produkcji

- Złącze: gwint zewnętrzny M19 x1,5

- Materiał butli: aluminium

- Temperatura przechowywania: od 0°C do +50°C

- Numer klasyfikowany UN1950

- Zgodność: spełnia normę DIN ISO 6141

- Butla ma być dostarczona z certyfikatem zgodności oraz dokumentacją techniczną potwierdzającą skład mieszanki gazowej i zgodność z normami.

Dostawa Linii próbkującej do ergospirometru. Ilość łącznie 1 sztuka.

Opis przedmiotu zamówienia:

- kompatybilne z systemem ergospirometrycznym Cortex MetaLyzer® 3B (R2) (R3)

    Długość: 2 m

    Średnica zewnętrzna: do 3 mm

    Materiał: PVC o podwyższonej elastyczności, odporny na załamania

    Maksymalna temperatura pracy: do 60°C

    Odporność chemiczna: Odporne na standardowe środki dezynfekcyjne

    System filtracji: Wbudowany filtr cząstek o średnicy do 0,3 mikrona, zapewniający ochronę przed zanieczyszczeniami stałymi

    Filtr do pary wodnej: Zintegrowany filtr Nefion™ do osuszania powietrza, z efektywnością usuwania wilgoci na poziomie 99% przy przepływie do 2 L/min

    Własności osuszające: Membrana Nefion™ zapewniająca szybkie usuwanie pary wodnej bez wpływu na stężenia gazów mierzalnych (O₂, CO₂)

    Wydajność osuszania: Umożliwia utrzymanie wilgotności względnej na poziomie poniżej 5% RH przy standardowych warunkach testowych

    Złącza: Standardowe złącza Luer-Lok™ dla szybkiego i bezpiecznego montażu

    Żywotność: Filtr Nefion™ zaprojektowany na minimum 1000 godzin pracy ciągłej

Dostawa Turbiny z sitkiem do systemu ergospirometrycznego, Ilość łącznie 1 sztuki

Opis przedmiotu zamówienia:

- kompatybilne z systemem ergospirometrycznym Cortex MetaLyzer® 3B (R2) (R3)

    Średnica wirnika: do 37 mm

    Materiał wirnika: Aluminium

    Materiał sitka: Stal nierdzewna

    Przepustowość powietrza: do 300 L/min

    Żywotność: min. 1000 cykli użycia

    Zakres pomiaru przepływu powietrza: ≤ 20 l/s

    Dokładność pomiaru przepływu: ± 2%

    Rozdzielczość pomiaru: 14 ml

    Opór oddechowy: ≤ 0,1 kPa/l/s przy przepływie 16 l/s

    Waga: do 20 g

    Temperatura pracy: +10°C do +35°C

    Wilgotność pracy: 0% do 99% wilgotności względnej (niekondensująca)

    Temperatura przechowywania: +2°C do +25°C

    Ciśnienie robocze: od 500 mbar do 1050 mbar

Dostawa Głowicy pomiarowej dla systemu ergospirometrycznego. Ilość łącznie 1 sztuki

Opis przedmiotu zamówienia:

- kompatybilne z systemem ergospirometrycznym Cortex MetaLyzer® 3B (R2) (R3)

  	Długość przewodu: 2 m

  	Materiał przewodu: PVC o podwyższonej elastyczności

 	Czułość: ± 0,1% FS

    Materiał wirnika: Aluminium

    Materiał sitka: Stal nierdzewna

    Przepustowość powietrza: do 300 L/min

    Żywotność: min. 1000 cykli użycia

    Zakres pomiaru przepływu powietrza: ≤ 20 l/s

    Dokładność pomiaru przepływu: ± 2%

    Rozdzielczość pomiaru: 14 ml

    Opór oddechowy: ≤ 0,1 kPa/l/s przy przepływie 16 l/s

    Waga: do 60 g

    Temperatura pracy: +10°C do +35°C

    Wilgotność pracy: 0% do 99% wilgotności względnej (niekondensująca)

    Temperatura przechowywania: +2°C do +25°C

    Ciśnienie robocze: od 500 mbar do 1050 mbar

    Interfejsy komunikacyjne: ODU miniSnap Serie L, 9-pinowe

    Certyfikacja i zgodność: Certyfikacja CE