Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System oczyszczający wodę do produkcji wody ultra czystej z wody wstępnie oczyszczonej – 1 sztuka

Przedmiotem zamówienia jest system oczyszczający wodę do produkcji wody ultra czystej z wody wstępnie oczyszczonej

Dane techniczne urządzenia:

- Integralny zbiornik o objętości nie mniejszej niż 2 L, do którego można dozować wodę wstępnie oczyszczoną; możliwy transport zbiornika z wodą lub bez.

- Urządzenie ma doczyszczać wodę na żądanie,

- Szybkość podawania nie mniejsza niż 0,5 L/min

- Etapy oczyszczania wody: złoża żywicy jonowymiennej, lampa UV działająca w dwóch zakresach (185nm, 254nm), filtr końcowy z membraną 0,05um,

- Możliwość odczytu parametrów wody (przewodnictwo/oporność, temperatura) na wyświetlaczu urządzenia; możliwość odczytu przewodnictwa/oporności jako wartości skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo

- Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii

- Okresowa automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru (pompa recyrkulująca wodę jako wyposażenie standardowe)

- Kolorowy wyświetlacz

- Kubatura urządzenia nie większa niż  540mm/320mm/390, ciężar operacyjny nie większy niż 10 kg

Jakość wody na wyjściu z urządzenia:

- Oporność 18,2 MΩ*cm w 25oC

- Przewodnictwo 0,055 uS/cm w 25oC

- Zawartość TOC < 5 ppb

- Liczba bakterii < 0,1cfu/ml

- Liczba cząstek (o wielkości >0,22um)    <1cząstka/ml

Wymagania ogólne:

- Zasilanie systemy: 230V

- Deklaracja CE dołączona do oferty

- Urządzenie musi pochodzić z produkcji seryjnej (niedozwolony prototyp)

- Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem

- Gwarancja na cały zestaw 24 miesiące

- Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie obsługi (do 2 osób) zaraz po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzenia  zawarte w cenie

- Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim dołączona wraz z dostawa sprzętu

- Prospekt i/lub folder oferowanego sprzętu w języku polskim dołączony do oferty

- Wszystkie wkłady oczyszczania oraz filtry niezbędne do pracy urządzenia muszą być dostarczone wraz ze świadectwami jakości i specyfikacją materiałów wchodzących w kontakt z wodą