Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa urządzenia i akcesoriów do terapii gazowej i oddechowej**

**Opis:**

**Część 1.**

Spirometr – ilość 15 szt.

* + Mierzone parametry: FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575,
  + Możliwość wpisania danych pacjenta (wiek, wzrost, płeć),
  + Krzywa trendu dla wybranego parametru,
  + Czujnik pomiarowy – turbinka,
  + Dane techniczne
    - Zakres objętości: 0~10 l,  
      Zakres natężenie przepływu: 0 l/s~16 l/s,  
      Dokładność pomiaru objętości: ±3 % albo 0.05 l (wyższa wartość),  
      Dokładność pomiaru natężenia przepływu: ±5 % albo 0.2 l/s (wyższa wartość),  
      Maksymalna impedancja przepływu z natężeniem: 14 l/s: 6 Pa/l/s,
    - Waga: 150g (z bateriami).

**Część 2**

Ustniki do spirometru – ilość 2000 szt.

* + Ustniki pasujące do spirometru
  + Jednorazowe, papierowe
  + okrągłe