I część

# Rower stacjonarny – 450 sztuk

Parametry równoważne lub wyższe niż poniżej opisane

| OPIS PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA |
| --- |
| Zamawiający realizuje projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o nazwie RESTORE. Podstawowym celem projektu jest stworzenie i ocena optymalnego systemu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z optymalnym leczeniem choroby wieńcowej. System telerehabilitacji będzie między innymi składał się z urządzenia typu rower stacjonarny oraz aplikacji osadzonej na urządzeniu mobilnym typu tablet, która będzie służyła rehabilitowanemu do obserwowania realizacji treningów oraz która będzie w trakcie treningu gromadziła informacje o parametrach życiowych pacjenta z wykorzystaniem urządzeń zintegrowanych z aplikacją i urządzeniem, na którym jest zainstalowana, z poprzez komunikację w technologii bluetooth. Ponadto aplikacja ta będzie zintegrowana z urządzeniem typu rower stacjonarny, w taki sposób, aby możliwe było regulowanie parametrów treningu (w ramach programu RESTORE regulowane będzie obciążenie). Skuteczność realizacji treningu oraz parametry życiowe rehabilitowanego będą przesyłana w jego trackie do centrum monitoringu. Każdy pacjent po wykonaniu wstępnego kontrolnego testu wysiłkowego w klinice, będzie miał wyznaczone dokładne progi obciążeń, które realizował będzie podczas kolejnych treningów w ramach programu. Przewidywany jest trening ciągły z zmiennym obciążeniem. Dlatego też niezbędnym jest aby rower stacjonarny umożliwiał sterowanie obciążeniem w trakcie treningu w zakresie co najmniej od 25 do 400 W. Zamawiający szczególną uwagę przywiązuje do bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia, gdyż rehabilitowani kwalifikowani do badania to osoby po przebytych incydentach kardiologicznych, w tym zawałach mięśnia sercowego lub zabiegach kardiochirurgicznych. W zdecydowanej większości są to osoby zaawansowane wiekowo, które nie są obyte z nowymi technologiami. Dlatego też Zamawiającemu zależy, aby oferowane rozwiązania były z jednej strony niezawodne, a z drugiej maksymalnie proste w obsłudze. Zamawiający zdefiniował parametry minimalne dla urządzeń typu rower stacjonarny w dalszej części dokumentu, a powyższy opis zamieszcza w celu przybliżenia Wykonawcy przeznaczenia i uzasadniania. |
| NAPĘD I SYSTEM HAMOWANIA |
| Koło zamachowe | 10 kg |
| Zakres obciążenia | 25 – 400 W (co 5 W) – możliwość regulacji obciążenia |
| Regulacja obciążenia | Automatycznie (w trakcie trwania treningu) i manualnie |
| Wyłączenie regulacji manualnej obciążenia | Wymaganie opcjonalne: W trakcie trwania treningu, kiedy obciążenie jest określane automatycznie przez zewnętrzną aplikację, manualna zmiana obciążenia nie jest możliwa. |
| System hamowania | Elektromagnetyczny |
| OBUDOWA, WYŚWIETLACZ, STEROWANIE, POMIAR PULSU |
| Mocowanie tabletu | Możliwość zamocowania na urządzeniu tabletu o wymiarach fizycznych (W,S,G, mm): - min: 200 x 110 x 8 - max 250 x 180 x 20 |
|  | Mocowanie tabletu powinno zabezpieczać jego stabilność w trakcie treningu i uniemożliwiać ewentualne uszkodzenia tabletu. |
|  | Mocowanie tabletu powinno umożliwić demontaż tabletu po zakończeniu treningu. |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz zintegrowany z rowerem stacjonarnym umożliwiający: - sterowanie prezentowanymi parametrami pracy urządzania - przełączenie pomiędzy aktualnym obciążeniem, a czasem (godzina), kadencją - stwierdzenie przez użytkownika ewentualnych błędów lub awarii urządzenia – prezentacja błędu lub awarii na wyświetlaczu |
| DANE TECHNICZNE |
| Maks. obciążenie wagowe | 150 kg |
| Wymiary po rozłożeniu dł. / szer. / wys. w cm | Maksymalnie do 150/70/150 |
| Zasilanie elektryczne | Zasilanie sieciowe (230 V) |
| WYPOSAŻENIE |
| Kółka transportowe | Umożliwiające przemieszczanie urządzenia przez sprawną osobę. |
| Pedały | Pedały wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające wysuwanie stóp w trakcie treningu i umożliwiające dostosowanie zabezpieczenia do szerokości i wielkości stopy np.: paski nastawne. |
| Siodełko | Umożliwiające regulację wysokości oraz umożliwiające regulację odległości od kierownicy (regulacja w pionie i poziomie). |
| Kierownica | Kierownica w kształcie uniemożliwiającym przesłanianie widoku tabletu zamocowanego na uchwycie oraz wyposażona w nakładki ochronne. |
|  | Kierownica umożliwiająca regulację kąta nachylenia. |
| KOMUNIKACJA I INTEGRACJA |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth 2.0 lub wyższy |
| Integracja – funkcjonalność: | Możliwość bezpośredniej integracji urządzenia (bez pośredniczących urządzeń jak i rozwiązań przetwarzania danych w „chmurze”) z aplikacją zewnętrzną (niedostarczaną przez producenta urządzenia) na system operacyjny Android, za pomocą której możliwe będzie sterowanie obciążeniem w trakcie treningu oraz wykorzystanie (pobieranie) przez aplikację informacji o parametrach pracy urządzenia - bieżąca wartość obciążenia w watt, kadencja, wartości pulsu. |
| Integracja – dokumentacja: | Udostępnienie przez Wykonawcę: - API lub innej metody integracji umożliwiającej integrację z aplikacją zewnętrzną poprzez bluetooth, - dokumentacji API lub innej metody integracji w celu zintegrowania aplikacji zewnętrznej z urządzeniem, - przykładów zastosowania API lub innych metod integracyjnych urządzania realizujących wymagania funkcjonalne. |
| Integracja – wsparcie: | Zapewnienie przez Wykonawcę możliwości konsultacji na potrzeby ewentualnego wsparcia w trakcie prac integracyjnych przez Zamawiającego |
| CERTYFIKATY |
| Certyfikat CE: | TAK |
| DOSTAWA, MONTAŻ |
| Dostawa sprzętu | Dostawa każdego rowerka bezpośrednio do domu pacjenta |
| Montaż | W domu pacjenta złożenie rowerka |

W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Wykonawca wraz z ofertą składa:

- jeden egzemplarz oferowanego rozwiązania (próbka),

- dokumentację wymaganą do oceny próbki zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności certyfikat CE.

II część

# Dostawa urządzeń typu tablet wraz z usługami transmisji danych oraz systemem zdalnego zarządzania

## TABLET – 450 sztuk

Parametry równoważne lub wyższe niż poniżej opisane

| OPIS PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA |
| --- |
| Zamawiający realizuje projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o nazwie RESTORE. Podstawowym celem projektu jest stworzenie i ocena optymalnego systemu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z optymalnym leczeniem choroby wieńcowej. System telerehabilitacji będzie między innymi składał się z aplikacji osadzonej na urządzeniu mobilnym typu tablet, która będzie służyła rehabilitowanemu do obserwowania realizacji treningów oraz która będzie w trakcie treningu gromadziła informacje o parametrach życiowych pacjenta z wykorzystaniem urządzeń zintegrowanych z aplikacją i urządzeniem, na którym jest zainstalowana z wykorzystaniem technologii bluetooth. Ponadto aplikacja ta będzie zintegrowana z urządzeniem typu rower stacjonarny, a parametry życiowe rehabilitowanego oraz skuteczność realizacji treningu będą przesyłana w jego trackie do centrum monitorowania poprzez sieć operatora w technologii GSM lub sieć internet (o ile w rehabilitowany będzie posiadał taką możliwość w domu). Zamawiający szczególną uwagę przywiązuje do bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia, gdyż rehabilitowani kwalifikowani do badania to osoby po przebytych incydentach kardiologicznych, w tym zawałach mięśnia sercowego lub zabiegach kardiochirurgicznych. W zdecydowanej większości są to osoby zaawansowane wiekowo, które nie są obyte z nowymi technologiami. Dlatego też Zamawiającemu zależy, aby oferowane rozwiązania były z jednej strony niezawodne, a z drugiej maksymalnie proste w obsłudze. Zamawiający zdefiniował parametry minimalne dla urządzenia typu tablet, a powyższy opis zamieszcza w celu przybliżenia Wykonawcy przeznaczenia i uzasadniania. |
| SYSTEM I GŁÓWNE PARAMETRY |
| System operacyjny | Android 5.0 lub wyższy |
| Typ procesora | czterordzeniowy |
| Taktowanie procesora | 1,2 |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| WYŚWIETLACZ |
| Wielkość wyświetlacza | min: 8” |
| Rozdzielczość | 1280x800 px |
| MULTIMEDIA |
| Aparat | nie jest wymagany |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | Tak |
| ŁĄCZNOŚĆ |
| Typ modemu | 3G |
| GPS | Tak, lokalizacja urządzania |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | pracujący w standardach 2/2.1/3/4.0 |
| PORTY |
| Gniazdo SIM | 1 x SIM |
| Port USB | Micro USB (2.0) |
| Czytnik kart | Nie jest wymagany |
| Wyjście słuchawkowe | Nie jest wymagane |
| ZASILANIE I CZAS PRACY |
| Pojemność baterii | 4000 mAh |
| Czas pracy przy transmisji 3G | 6 godzin |
| WYPOSAŻENIE |
| Zasilacz | Tak |
| Kabel USB | Tak |
| Instrukcja obsługi | Tak |
| Zestaw słuchawkowy | Nie jest wymagany |
| PARAMETRY ODPORNOŚCI |
| Odporność na pył i wodę | Matryca jak i obudowa tabletu powinna umożliwiać korzystanie z urządzenia przez osoby w trakcie oraz po wysiłku fizycznym (pot). |
| PARAMETRY JAKOŚCIOWE ZGODNIE Z “PassMark Android Benchmark” |
| CPU Mark: | 25 000 i wyższe |
| Disk Mark: | 9 000 i wyższe |
| Memory Mark: | 5 000 i wyższe |
| Certyfikat CE | Tak |
| DODATKOWE OPCJE (dodatkowo punktowane) |
| Wstrząsoodporność | Tak i na upadek z wysokości 1 metra |
| Blokowanie uruchamiania aplikacji | Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem mechanizm umożliwiający blokowanie korzystania z określonych aplikacji, funkcji (w tym instalowania nowych aplikacji) oraz zmiany ustawień systemowych przez użytkowników. |
| Etui zabezpieczające przed upadkiem i manipulowaniem przy gnieździe SIM: | Zamawiający przy ocenie przyzna dodatkowe punkty za dostawę wraz z tabletem obudowy (etui) zabezpieczającym przed upadkiem urządzenia i uszkodzeniem monitora oraz które będzie zabezpieczało gniazdo SIM przed samowolnym manipulowaniem przez użytkownika i odłączaniem lub instalacją innych niż dostarczone z urządzeniem kartą SIM. |

## USŁUGA TRANSMISJI DANYCH WRAZ Z SYSTEMEM ZDALNEGO ZARZĄDZANIA

| OPIS PRZEZNACZENIA USŁUGI |
| --- |
| Usługa operatora telekomunikacyjnego dostarczającego usługę transmisji danych poprzez sieć w technologii GSM wraz z systemem do zarządzania parametrami usługi i zdalnego zarządzania urządzeniem typu tablet będzie wykorzystana na potrzeby komunikacji dwukierunkowej pomiędzy centralnym systemem do zarządzania i monitorowania osób rehabilitowanych a urządzeniem typu tablet i aplikacją na nim zainstalowaną. W związku z tym, że transmisja danych będzie dotyczyła danych o parametrach życiowych, które mogą wpływać na przebieg procesu treningu, a co najważniejsze na kondycję zdrowotną osoby rehabilitowanej, konieczne jest zapewnienie maksymalnie dużej dostępności usługi i jej niezawodności. Ponadto z tego względu, że transmitowane będą parametry życiowe osoby rehabilitowanej konieczne jest wydzielenie kanału transmisyjnego (w oparciu co najmniej o APN), w tym również w celu zapewniania dyskrecji przesyłanych danych (pomimo ich szyfrowania podczas transmisji). Ze względu na to, że urządzenie typu tablet będzie zlokalizowane w domu pacjenta, w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego oczekuje się, że w ramach oferty Wykonawca zaoferuje system do zarządzania poziomem świadczonych usług, jak również do zarządzania na odległość dostarczonymi urządzeniami typu tablet pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego Android. System ten powinien umożliwiać Zamawiającemu podejmować działania serwisowe, polegające na sprawdzeniu poprawności konfiguracji i działania urządzeń typu tablet, jak również umożliwiać podejmowanie działań w sytuacji zagubienia lub kradzieży tabletu. |
| PODSTAWOWE PARAMETRY USŁUGI TRANSMISJI DANYCH |
| Karta SIM | Kompatybilna z dostarczonym tabletem |
| Usługi karty SIM | Transfer danych |
| Technologia transferu danych | 3G, preferowana LTE |
| Limit transferu per karta SIM rozliczana na koncie Zamawiającego (bufor) | 1 GB dla jednej karty na miesiąc, z tym że zgodnie z harmonogramem dostaw urządzeń limit na koncie Zamawiającego powinien być zwiększany lub pomniejszany w zależności od rzeczywistych potrzeb (aktywowanych kart SIM). |
| Czas trwania usługi | 13 miesięcy, liczony od dnia aktywowania karty SIM i kończony po 12 miesiącach od tego dnia. |
| APN | Zamawiający oczekuje, że transfer danych będzie realizowany w ramach określonego APN w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa oraz niezawodności transmisji danych. Karta SIM będzie się łączyć tylko do jednego wskazanego adresu strony internetowej. |
| Usługa typu M2M | Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania usługi M2M. |
| SYSTEM DO ZDALNEGO ZARZĄDZANIA USŁUGAMI ORAZ TABLETAMI |
| Sposób dostarczenia | System jest dostępny jako usługa, dostępna na dedykowanym dla Zamawiającego sprzęcie Wykonawcy, hostowanym na terenie Unii Europejskiej, dostawca usługi musi posiadać certyfikat ISO ( ISO 9001 oraz ISO 27001) |
| Dostęp do systemu: | Dostęp do konsoli systemu w pełni webowy, również w języku polskim. |
|  | Wsparcie minimum dla przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome. |
|  | Dostęp do systemu dla wielu użytkowników z podziałem na uprawnienia dostępu do poszczególnych funkcjonalności w oparciu o definiowalne role. |
| Obsługiwane systemy i platformy: | Pełna obsługa systemu oraz aplikacji na urządzeniach typu tablet dostarczanych przez Wykonawcę, interfejs w języku polskim |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych: Android 5.0 lub wyższy |
| Zdalna konfiguracja – wymagania ogólne: | Wszelkie akcje wykonywane na tabletach (m.in. instalacja aplikacji, konfiguracja, wykonanie kopii zapasowej danych) mogą być wykonywane na pojedynczym urządzeniu, na wszystkich urządzeniach jednocześnie lub na określonej grupie (lub wielu grupach) urządzeń - z poziomu konsoli administracyjnej systemu |
| Zdalna konfiguracja – wymagania szczególne: | Konfiguracje dostępu do sieci, m.in. : - punkty dostępu do Internetu - ustawienia punktów dostępowych WiFi (również opartych o EAP-TLS) |
|  | Możliwość instalacji oraz konfiguracji aplikacji firm trzecich |
|  | Możliwość konfiguracji aplikacji wewnętrznych zamawiającego poprzez dedykowaną integrację z systemami bazodanowymi zamawiającego |
|  | Generowanie zautomatyzowanych oraz dostępnych na żądanie raportów dotyczących aktywacji aplikacji mobilnych zamawiającego |
|  | Grupowanie konfiguracji pod kątem systemów operacyjnych |
|  | Łączenie konfiguracji oraz instalacji aplikacji w skrypty wykonywane na urządzeniach, włącznie z logiką wbudowaną w skrypty (możliwość definiowania współzależności pomiędzy poszczególnymi elementami skryptu) |
|  | Instalacja lub dezinstalacja aplikacji w trybie cichym na dostarczonych urządzeniach typu tablet |
| Konfiguracja bezpieczeństwa: | Konfiguracje polityk dotyczących haseł na urządzeniach mobilnych |
|  | Zdalne usunięcie danych z urządzenia w przypadku jego utraty |
|  | Zdalne przejęcie kontroli nad ekranem oraz klawiaturą urządzenia |
|  | Blokowanie możliwości instalacji aplikacji przez użytkownika |
| Funkcjonalność glokalizacji: | Lokalizacja tabletów na podstawie danych GPS |
|  | Lokalizacja tabletów z wykorzystaniem ID stacji bazowych operatora (BTS) |
|  | Odpytywanie o lokalizację w trybie na żądanie |
|  | Wizualizacja danych na mapie |

W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Wykonawca wraz z ofertą składa:

- jeden egzemplarz oferowanego rozwiązania (próbka),

- dokumentację wymaganą do oceny próbki zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności Certyfikat CE.

III część

# Urządzenie EKG – 450 sztuk

Parametry równoważne lub wyższe niż poniżej opisane

| OPIS PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA |
| --- |
| Zamawiający realizuje projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o nazwie RESTORE. Podstawowym celem projektu jest stworzenie i ocena optymalnego systemu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z optymalnym leczeniem choroby wieńcowej. System telerehabilitacji będzie między innymi składał się z urządzenia mobilnego do pomiaru EKG. W trakcie treningu urządzenia zintegrowane z aplikacją będą bezprzewodowo przesyłały do tabletu (aplikacji zainstalowanej na tablecie) parametry życiowe, w tym zapisy EKG realizowane w trakcie treningu. Komunikacja urządzenia EKG z tabletem będzie odbywała się z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Parametry życiowe rehabilitowanego oraz skuteczność realizacji treningu będą przesyłane w jego trackie do centrum monitorowania poprzez sieć operatora w technologii GSM lub sieć internet (o ile w rehabilitowany będzie posiadał taką możliwość w domu) za pomocą tabletu. Zamawiający szczególną uwagę przywiązuje do bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia, gdyż rehabilitowani kwalifikowani do badania to osoby po przebytych incydentach kardiologicznych, w tym zawałach mięśnia sercowego lub zabiegach kardiochirurgicznych. W zdecydowanej większości są to osoby zaawansowane wiekowo, które nie musiały w przeszłości intensywnie korzystać z urządzeń typu EKG. Dlatego też Zamawiającemu zależy, aby oferowane rozwiązania były z jednej strony niezawodne, a z drugiej maksymalnie proste w obsłudze. Zamawiający zdefiniował parametry minimalne dla urządzenia typu EKG, a powyższy opis zamieszcza w celu przybliżenia Wykonawcy przeznaczenia i uzasadniania. |
| SYSTEM I GŁÓWNE PARAMETRY |
| Ilość odprowadzeń: | 6 synchronicznych odprowadzeń kończynowych I, II, III, aVR, aVL, aVF i jedno przedsercowe z zakresu V1-V6 |
| Ilość kabli elektrodowych: | 5 (pięć) kabli elektrodowych, kabel nierozłączny dł. 45 cm |
| Zakończenie przewodów | Kable (przewody) pacjenta zakończone złączem zatrzaskowym do elektrod jednorazowych typu SNAP 3,5mm |
| Oznaczenie przewodów | Kable (przewody) EKG oznaczone 5 kolorami: czerwony, żółty, zielony, czarny i biały. |
| Zakres częstotliwości | 0,05-100 Hz |
| CMRR | >70 dB |
| Próbkowanie | Urządzenie powinno dostarczać minimum dwie opcje próbkowania: z zakresu 200Hz - 400Hz (zalecana wartość 250Hz), z zakresu 401Hz – 700Hz (zalecana wartość 500Hz). |
| Czas buforu | Umożliwia wykonanie badania EKG z co najmniej 120 sekundowym czasem buforu wstecznego od momentu jego wywołania. Wymaganie dotyczy wyłącznie wysyłania badania EKG w formacie SCP. |
| Format danych EKG | W przypadku wysyłania EKG w trybie eventowym - plik w formacie SCP zgodny z normą ISO PN-EN 1064:2008. Dopuszcza się, aby producent stosował odpowiednie rozszerzenie tej normy, plik SCP musi jednak umożliwiać otrzymanie próbki o wartościach w mV (miliwolty). W przypadku wysyłania EKG w trybie ciągłym – dane będą wysyłane w formacie natywnym urządzenia, zawierającym identyfikacje próbek, kanałów, czasu danych EKG, próbkowania, czułość próbkowania, ilość bitów na próbkę. Urządzenie zapewnia możliwość przesyłania badania EKG w obu ww. trybach. |
| Czułość próbkowania | Minimum 10 bit/próbkę na każdy kanał |
| Dynamiczny zakres | 15μVac do 15mVac |
| ZASILANIE |
| Zasilanie | Zasilanie bateryjne z akumulatora o pojemności co najmniej 400mAh – akumulator zintegrowany bez możliwości wymiany przez pacjenta. |
| Sposób ładowania baterii: | Ładowanie z sieci 230V/50Hz AC poprzez złącze |
| Czas pracy | Urządzenie powinno umożliwić pracę w trybie ciągłym przez minimum 2 godziny (dwie sesje treningowe bez ładowania) przy następujących założeniach: - ciągłość komunikacji bluetooth i wysyłanie pomiaru pulsu w trybie on-line - wysłanie co najmniej pięciu pełnych badań EKG w formacie SCP-ECG lub przesłanie w trybie ciągłym (on-line) odczytu EKG (urządzenie powinno zapewniać obsługę obu trybów, ale nie jednocześnie) |
| Pamięć | Wbudowana pamięć – do 20 minut EKG i 2 godziny ciągłego pomiaru pulsu |
| CECHY FIZYCZNE |
| Wymiary | max 90 mm X 60 mm X 30 mm |
| Waga | max 130g |
| CERTYFIKACJA |
| Certyfikacja | Wyrób medyczny klasy IIa ze znakiem CE, przy czym o ile na dzień złożenia oferty, oferowane urządzenie nie posiada certyfikatu wyrobu medycznego, Wykonawca składa oświadczenie, że urządzenie uzyska certyfikat urządzenia medycznego klasy IIa do dnia 15 grudnia 2017r. |
| WYPOSAŻENIE |
| Ładowarka | Tak |
| Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji najczęściej występujących problemów eksploatacyjnych. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozszerzenia instrukcji o przypadki użycia w ramach projektu. Instrukcja obsługi powinna być dostarczona wraz z ofertą. |
| Opakowanie zabezpieczające | Urządzenie powinno być zapakowane w pudełko kartonowe, oznakowane znamionami badania (np.: naklejka). Całość dostarczona przez Wykonawcę. Zamawiający dostarczy logotyp. |
| Etui | Etui zabezpieczające urządzenie przed zniszczeniem, jak również umożliwiające noszenie przez rehabilitowanego urządzenia podczas treningu na cyklometrze (rower stacjonarny) w sposób niekrępujący ruchów, odporne na skutki ćwiczenia tj: zabrudzenie potem oraz niepowodujące plątania a nawet krzyżowania się kabli elektrodowych. Rekomendowanym sposobem mocowania etui jest obwód pasa. |
| KOMUNIKACJA I INTEGRACJA |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth 2.0 lub wyższy |
| Integracja – funkcjonalność: | Możliwość bezpośredniej integracji urządzenia (bez pośredniczących urządzeń jak i rozwiązań przetwarzania danych w „chmurze”) z aplikacją zewnętrzną (niedostarczaną przez producenta urządzenia) na system operacyjny Android, która będzie pobierała odczyty EKG (plik SCP-ECG i/lub sygnały EKG w trybie ciągłym) oraz informacje o bieżącym rytmie pracy serca (puls – w trybie ciągłym). |
| Integracja – dokumentacja: | Udostępnienie przez Wykonawcę: - API do integracji lub protokołu komunikacyjnego umożliwiającego integrację z aplikacją zewnętrzną poprzez Bluetooth, - dokumentacji API lub dokumentacji protokołu komunikacyjnego w celu zintegrowania aplikacji zewnętrznej z urządzeniem, - przykładów wywołań API lub schemat komunikacji, w tym schemat sekwencji komunikacji realizujących wymagania funkcjonalne. |
| Integracja – wsparcie: | Zapewnienie przez Wykonawcę możliwości konsultacji na potrzeby ewentualnego wsparcia w trakcie prac integracyjnych przez Zamawiającego |

| Funkcjonalność | Opis funkcjonalności urządzenia EKG: Poniżej przedstawiono opis procesu komunikacji pomiędzy urządzeniem EKG a aplikacją mobilną w trybie wysyłania badań w formacie SCP-EKG. Docelowy przebieg procesu może być częściowo zmodyfikowany, natomiast Zamawiający wymaga, aby urządzenie EKG było w stanie komunikować się w sposób opisany poniżej. Wysyłanie komunikatu rejestracji badania EKG Aplikacja łączy się do urządzenia po bluetooth. Aplikacja pozwala wysłać do urządzenia EKG komunikat zgłaszający potrzebę rejestracji, zawierający następujące dane: Tryb badania (pole wymagane), Częstotliwość próbkowania (pole opcjonalne), Czas buforu (pole wymagane), Czas trwania pomiaru (pole wymagane), Odprowadzenie przedsercowe (pole opcjonalne). W powyższym zestawie danych jako pole wymagane rozumie się wartość, którą za każdym razem należy podać do urządzenia, a pole opcjonalne oznacza, że można je podać, ale nie jest to konieczne. Wartości pola „Tryb badania” Pole „Tryb badania” może przyjmować następujące wartości: START/STOP – włączenie i wyłączenie ciągłego wysyłania pulsu przez urządzenie MEASURE – urządzenie przeprowadza badanie EKG i wysyła je do aplikacji Przykładowy „dialog” aplikacji mobilnej z urządzeniem EKG: MEASURE na etapie kwalifikacji START przy rozpoczęciu treningu – aplikacja mobilna dostaje ciągle wartość pulsu MEASURE przy szczytowej wartości pulsu (opcjonalnie) MEASURE na żądanie pacjenta STOP przy zakończeniu treningu – aplikacja mobilna przestaje dostawać wartość pulsu MEASURE na zakończeniu treningu MEASURE po odpoczynku (po 3 minutach) Wartość pola „Częstotliwość próbkowania” Podanie Wartości pola „Częstotliwość próbkowania” jest opcjonalne. Jeżeli jest ona przekazana do urządzenia jako parametr to oznacza ustawienie danej częstotliwości próbkowania w urządzeniu. Pole to ma znaczenie wyłącznie podczas, gdy pole „Tryb badania” ma wartość MEASURE lub START. Przy komunikacie w trybie STOP wartość ta jest pomijana i nie ma wpływu na działanie urządzenia. W przypadku gdy wartość częstotliwości próbkowania nie jest ustawiona, urządzenie przyjmuje wartość domyślną próbkowania (wartość ta zostanie określona w później, ale będzie ona jedną z dwóch wartości jaką producent musi dostarczać zgodnie z wymaganiami OPZ). Wartość pola „Czas buforu” Urządzenie ma zawierać bufor wewnętrzny co najmniej dwuminutowy (120 sekund). Parametr „Czas buforu” będzie podawany w sekundach. Otrzymanie konkretnej wartości oznacza, że zapisany plik SCP powinien zaczynać zapis o zadaną wartość sekund wstecz od momentu otrzymania komunikatu o rejestracji. W przypadku otrzymania komunikatu z wartością „Czasu buforu” większą od dopuszczalnej przez producenta wielkości buforu, rejestrowany jest sygnał z maksymalną dostępną wartością czasu bufora (np. producent dopuszcza maksymalny czas buforu 150 sekund, komunikat o rejestracji zawiera wartość 180 sekund, to wówczas urządzenie przyjmuje, że wartość rejestracji bufora wynosi 150 sekund). Parametr „Czas trwania pomiaru” Parametr „Czas trwania pomiaru” określa jak długo powinien trwać zapis EKG do pliku SCP od momentu otrzymania zgłoszenia zapisu. Wartość ta podawana jest w sekundach. Sama długość badania zwracana w formie pliku SCP jest sumą dwóch następujących parametrów: „Czas trwania pomiaru” + „Czas buforu”. Urządzenie powinno pozwolić na podanie wartości co najmniej 120 sekund dla tego parametru. Oznacza to, że urządzenie powinno umożliwiać wykonanie badania EKG o długości 240 sekund (120 sekund bufora + 120 sekund czasu „w przód”). W przypadku minimalnej długości badania nie ma ograniczeń (komunikatem można zadań np. „czas buforu” 0 sekund, a „czas trwania pomiaru” 5 sekund – w takim przypadku powinien zostać zarejestrowany wynik zapisu EKG o długości 5 sekund). Parametr „Odprowadzenie przedsercowe” Parametr ten może przyjmować jedną z następujących wartości: V1, V2, V3, V4, V5, V6. Wartość tego parametru oznacza, że rejestracja pochodząca z elektrody przedsercowej zostanie w pliku SCP przyporządkowana wybranemu odprowadzeniu. W przypadku braku podania tego parametru, urządzenie przyjmuje domyślnie wartość V2. Odpowiedź urządzenia na otrzymany komunikat Na każde zgłoszenie w trybie MEASURE urządzenie odpowiada po zakończeniu wykonania pomiaru zwróceniem następujących danych: Plik SCP z pomiarem EKG. Plik SCP jest przesyłany natychmiast po wykonaniu pomiaru. Tryb pomiaru pulsu Tryb pomiaru pulsu jest włączany przez komunikat pomiaru badania EKG, który zawiera w polu „Tryb pomiaru” wartość „START”, a wyłączany jest przez komunikat, w którym w polu „Tryb pomiaru” jest wartość „STOP”. Tryb pomiaru pulsu ma przesyłać co jedną sekundę aktualny puls. Aktualny puls ma być wyliczany z ostatnich 10 do 15 sekund badania (parametr do wyboru przez producenta z zakresu 10 do 15 sekund badania). W przypadku otrzymania trybu MEASURE na czas rejestracji zapisu badania EKG do pliku SCP, następuje wyłączenie trybu pomiaru pulsu i włączany jest on ponownie gdy otrzyma komunikat START. Sam tryb pomiaru pulsu będzie zgłaszany do urządzenia za pomocą ustalonego komunikatu (np. getPulse()). Od momentu otrzymania komunikatu o chęci pobrania pulsu, urządzenie wysyła do aplikacji/urządzenia co sekundę bieżący puls wyliczony zgodnie z opisanymi zasadami. Oznacza to, że pierwsze żądanie pobrania pulsu uruchamia ciągłe nadawanie przez urządzenie EKG pulsu, aż do otrzymania komunikatu wykonania pomiaru EKG. Jakość pomiaru Jakość pomiaru EKG powinna być wysoka. Przez wysoką jakość rozumie się zastosowanie w urządzeniu potrzebnych filtrów i wszelkich technicznych rozwiązań takich, aby EKG zmierzone w trakcie wysiłku miało wartość medyczną dla lekarza. Szczegóły protokołu komunikacji Forma przekazywania danych oraz komunikacja (w jaki sposób będą przekazywane parametry/komunikaty np. xml, json lub inny format) zostanie ustalona z producentem w trakcie realizacji projektu. |
| --- | --- |

W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Wykonawca wraz z ofertą składa, co najmniej:

- jeden egzemplarz oferowanego rozwiązania (próbka) w postaci co najmniej prototypu, Zamawiający ze względu na innowacyjnośc projektu dopuszcza, że protokół komunikacyjny w technologii Bluetooth może ulec rozbudowie lub modyfikacji,

- dokumentację wymaganą do oceny próbki zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności

- protokół komunikacji urządzenia (lub jego prototypu) w technologii Bluetooth którego autentyczność będzie poświadczona przez Wykonawcę np. poprzez zamieszczenie adnotacji: „potwierdzam autentyczność dokumentu”;

- certyfikat wyrobu medycznego, przy czym, o ile na dzień złożenia oferty, oferowane urządzenie (jego prototyp) nie posiada certyfikatu wyrobu medycznego, Wykonawca złoży oświadczenie, że urządzenie uzyska certyfikat urządzenia medycznego klasy IIa do dnia 15 grudnia 2017r..

# Waga (analizator ciała) – 10 sztuk

Parametry równoważne lub wyższe niż poniżej opisane

| OPIS PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA |
| --- |
| Zamawiający realizuje projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o nazwie RESTORE. Podstawowym celem projektu jest stworzenie i ocena optymalnego systemu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z optymalnym leczeniem choroby wieńcowej. System telerehabilitacji będzie między innymi składał się z urządzenia typu waga, która będzie wykorzystywana podczas badań ambulatoryjnych, badań pacjenta podczas procesu rehabilitacji oraz kwalifikacji do rehabilitacji kardiologicznej. Zamawiający szczególną uwagę przywiązuje do bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia, gdyż rehabilitowani kwalifikowani do badania to osoby po przebytych incydentach kardiologicznych, w tym zawałach mięśnia sercowego lub zabiegach kardiochirurgicznych. Zamawiający zdefiniował parametry minimalne dla urządzenia typu waga, a powyższy opis zamieszcza w celu przybliżenia Wykonawcy przeznaczenia i uzasadniania. |
| GŁÓWNE PARAMETRY |
| Nośność: | 200 kg |
| Zakres wzrostu: | 110 – 200 cm |
| Zakres wieku: | 10 – 80 lat |
| Obliczenie BMI: | TAK |
| Funkcje dodatkowe wagi | analiza składu ciała (procentowa zawartość tkanki tłuszczowej oraz wody) |
| Wyświetlacz | elektroniczny |
| Klasa dokładności: | III (3) |
| Certyfikat urządzenia medycznego: | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth 2.1 lub wyższy |
| KOMUNIKACJA (DODATKOWO PUNKTOWANE) |
| Integracja – funkcjonalność: | Możliwość bezpośredniej integracji urządzenia (bez pośredniczących urządzeń jak i rozwiązań przetwarzania danych w „chmurze”) z aplikacją zewnętrzną (niedostarczaną przez producenta urządzenia) na system operacyjny Android. |
| Integracja – dokumentacja: | - API do integracji lub protokołu komunikacyjnego umożliwiającego integrację z aplikacją zewnętrzną poprzez Bluetooth, - dokumentacji API lub dokumentacji protokołu komunikacyjnego w celu zintegrowania aplikacji zewnętrznej z urządzeniem, - przykładów wywołań API lub schemat komunikacji, w tym schemat sekwencji komunikacji realizujących wymagania funkcjonalne. |
| Integracja – wsparcie: | Zapewnienie przez Wykonawcę możliwości konsultacji na potrzeby ewentualnego wsparcia w trakcie prac integracyjnych przez Zamawiającego |

W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Wykonawca wraz z ofertą składa:

- jeden egzemplarz oferowanego rozwiązania (próbka),

- dokumentację wymaganą do oceny próbki zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności certyfikat wyrobu medycznego.

# Ciśnieniomierz – 450 sztuk

Parametry równoważne lub wyższe niż poniżej opisane

| OPIS PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA |
| --- |
| Zamawiający realizuje projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o nazwie RESTORE. Podstawowym celem projektu jest stworzenie i ocena optymalnego systemu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z optymalnym leczeniem choroby wieńcowej. System telerehabilitacji będzie między innymi składał się z urządzenia typu ciśnieniomierz, który będzie wykorzystywany przez osobę rehabilitowaną podczas treningów rehabilitacyjnych. Urządzenie to będzie zintegrowane, z wykorzystaniem transmisji bluetooth z aplikacją dedykowaną na urządzenie mobilne typu tablet. Każda osoba rehabilitowana przed rozpoczęciem treningu będzie wykonywała badania z wykorzystaniem ciśnieniomierza, wyniki badania będą przesyłane za pośrednictwem aplikacji na urządzeniu tablet do centrum monitoringu. Zamawiający szczególną uwagę przywiązuje do bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia, gdyż rehabilitowani kwalifikowani do badania to osoby po przebytych incydentach kardiologicznych, w tym zawałach mięśnia sercowego lub zabiegach kardiochirurgicznych. W zdecydowanej większości są to osoby zaawansowane wiekowo, które nie musiały w przeszłości intensywnie korzystać z urządzeń typu ciśnienimierz. Dlatego też Zamawiającemu zależy, aby oferowane rozwiązania były z jednej strony niezawodne, a z drugiej maksymalnie proste w obsłudze. Zamawiający zdefiniował parametry minimalne dla urządzenia typu ciśnieniomierz, a powyższy opis zamieszcza w celu przybliżenia Wykonawcy przeznaczenia i uzasadniania. |
| GŁÓWNE PARAMETRY |
| Rodzaj ciśnieniomierza | ciśnieniomierz naramienny |
| Metoda badania: | oscylometryczna |
| Obwód mankietu: | 22 – 42 cm |
| Zakres pomiarów: | 50 ~ 250 mmHg |
| Skurczowy zakres pomiaru: | 60 ~ 250 mmHg |
| Rozkurczowy zakres pomiaru: | 40 ~ 190 mmHg |
| Zakres pomiaru pulsu: | 40 ~ 180 uderzeń/min. |
| Dokładność pomiaru – ciśnienie skurczowe: | ±3 mmHg |
| Dokładność pomiaru – ciśnienie rozkurczowe: | ±3 mmHg |
| Dokładność pomiaru – puls: | ±5 % |
| Warunki eksploatacji: | +10 (C do 40(C |
| Zasilanie: | bateryjne |
| Sposób ładowania baterii: | Ładowanie z sieci 230V/50Hz AC poprzez złącze |
| Certyfikat urządzenia medycznego: | TAK |
| Etui na urządzenie: | TAK |
| Dodatkowo walory: | Moduł prezentacji danych oraz inicjowania pomiaru bez dodatkowego połączenia z mankietem lub zintegrowany z mankietem naramiennym. |
| KOMUNIKACJA |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth 2.1 lub wyższy |
| Integracja – funkcjonalność: | Możliwość bezpośredniej integracji urządzenia (bez pośredniczących urządzeń jak i rozwiązań przetwarzania danych w „chmurze”) z aplikacją zewnętrzną na system operacyjny Android (niedostarczoną przez producenta urządzenia), za pomocą, której będzie możliwe wykorzystanie (pobieranie) przez aplikację informacji mierzonych parametrach w zakresie min.: ciśnienie skurczowe/ciśnienie rozkurczowe/puls |
| Integracja – dokumentacja: | Udostępnienie przez Wykonawcę: - API do integracji lub protokołu komunikacyjnego umożliwiającego integrację z aplikacją zewnętrzną poprzez Bluetooth, - dokumentacji API lub dokumentacji protokołu komunikacyjnego w celu zintegrowania aplikacji zewnętrznej z urządzeniem, - przykładów wywołań API lub schemat komunikacji, w tym schemat sekwencji komunikacji realizujących wymagania funkcjonalne. |
| Integracja – wsparcie: | Zapewnienie przez Wykonawcę możliwości konsultacji na potrzeby ewentualnego wsparcia w trakcie prac integracyjnych przez Zamawiającego |

W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Wykonawca wraz z ofertą składa:

- jeden egzemplarz oferowanego rozwiązania (próbka),

- dokumentację wymaganą do oceny próbki zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności certyfikat wyrobu medycznego.

# Elektrody EKG – 370 000 sztuk

Parametry równoważne lub wyższe niż poniżej opisane

| OPIS PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA |
| --- |
| Zamawiający realizuje projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o nazwie RESTORE. Podstawowym celem projektu jest stworzenie i ocena optymalnego systemu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z optymalnym leczeniem choroby wieńcowej. System telerehabilitacji będzie między innymi składał się z urządzenia typu EKG wraz z jednorazowymi elektrodami, które będzie wykorzystywane przez osobę rehabilitowaną podczas treningów rehabilitacyjnych. Urządzenie to będzie zintegrowane, z wykorzystaniem transmisji bluetooth z aplikacją dedykowaną na urządzenie mobilne typu tablet. Każda osoba rehabilitowana przed rozpoczęciem treningu będzie wykonywała badania z wykorzystaniem EKG, wyniki badania będą przesyłane za pośrednictwem aplikacji na urządzeniu tablet do centrum monitoringu. Zamawiający zdefiniował parametry minimalne dla elektrod EKG wraz z jednorazowymi elektrodami, a powyższy opis zamieszcza w celu przybliżenia Wykonawcy przeznaczenia i uzasadniania. |
| GŁÓWNE PARAMETRY |
| Rodzaj elektrody | Elektroda jednorazowa, przeznaczona do monitorowania długoterminowego i prób wysiłkowych |
| Rodzaj materiału | Wykonane na podłożu miękkiej, elastycznej tkaniny lub materiału porowatego, zapewniającego swobodne oddychanie skóry i dokładne przyleganie podczas pocenia się |
| Wymiary | Przybliżone wymiary elektrod ~ 50-60 mm średnicy |
| Wypełnienie elektrody | Żel stały lub ciekły (w przypadku żelu ciekłego pożądana konstrukcja z pierścieniem wewnętrznym uszczelniającym obszar żelu) |
| Rodzaj sensora | sensor Ag/AgCl |
| Typ połączenie elektrody z kablem | Na złącze zatrzaskowe SNAP 3,5mm (klipsy) |
| Dodatkowe walory: | Przesunięte złącze - zapobiegające artefaktom ruchowym |

W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Wykonawca wraz z ofertą składa:

- co najmniej jeden egzemplarz oferowanego rozwiązania (próbka),

- dokumentację wymaganą do oceny próbki zgodnie z załącznikiem nr 8.

# Pulsoksymetr  – 20 sztuk

Parametry równoważne lub wyższe niż poniżej opisane

| OPIS PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA |
| --- |
| Zamawiający realizuje projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o nazwie RESTORE. Podstawowym celem projektu jest stworzenie i ocena optymalnego systemu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z optymalnym leczeniem choroby wieńcowej. System telerehabilitacji będzie między innymi składał się z urządzenia typu pulsoksymetr, który będzie wykorzystywany podczas badań ambulatoryjnych, badań pacjenta podczas procesu rehabilitacji oraz kwalifikacji do rehabilitacji kardiologicznej. Zamawiający szczególną uwagę przywiązuje do bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia, gdyż rehabilitowani kwalifikowani do badania to osoby po przebytych incydentach kardiologicznych, w tym zawałach mięśnia sercowego lub zabiegach kardiochirurgicznych. Zamawiający zdefiniował parametry minimalne dla urządzenia typu pulsoksymetr, a powyższy opis zamieszcza w celu przybliżenia Wykonawcy przeznaczenia i uzasadniania. |
| GŁÓWNE PARAMETRY |
| Zakres pomiarów tętna: | 30-230 uderzeń/minutę |
| Dokładność pomiaru tętna: | ± 2 uderzenia/minutę |
| Zakres pomiaru SpO2 | 0% - 100% |
| Dokładność pomiaru SpO2 | 80% - 100%, ± 2% |
| Metoda pomiaru: | LED |
| Zasilanie | Bateryjne |
| Wyświetlacz | elektroniczny |
| Certyfikat medyczny | TAK, wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający |
| KOMUNIKACJA (DODATKOWO PUNKTOWANE) |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth 2.1 lub wyższy |
| Integracja – funkcjonalność: | Możliwość bezpośredniej integracji urządzenia (bez pośredniczących urządzeń jak i rozwiązań przetwarzania danych w „chmurze”) z aplikacją zewnętrzną (niedostarczaną przez producenta urządzenia) na system operacyjny Android, za pomocą której możliwe będzie sterowanie obciążeniem w trakcie treningu oraz wykorzystanie (pobieranie) przez aplikację informacji o parametrach pracy urządzenia - bieżąca wartość obciążenia w W, kadencja, wartości pulsu. |
| Integracja – dokumentacja: | Udostępnienie przez Wykonawcę: - API do integracji lub protokołu komunikacyjnego umożliwiającego integrację z aplikacją zewnętrzną poprzez Bluetooth, - dokumentacji API lub dokumentacji protokołu komunikacyjnego w celu zintegrowania aplikacji zewnętrznej z urządzeniem, - przykładów wywołań API lub schemat komunikacji, w tym schemat sekwencji komunikacji realizujących wymagania funkcjonalne. |
| Integracja – wsparcie: | Zapewnienie przez Wykonawcę możliwości konsultacji na potrzeby ewentualnego wsparcia w trakcie prac integracyjnych przez Zamawiającego |

W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Wykonawca wraz z ofertą składa:

- jeden egzemplarz oferowanego rozwiązania (próbka),

- dokumentację wymaganą do oceny próbki zgodnie z załącznikiem nr 8, w szczególności certyfikat wyrobu medycznego.